目录

说明及注意事项	2

一、整机分解示意图	3

二、各组件拆分详解	5

1、储液箱	5

2、电池	7

3、后盖组件	9

4、控压组件	10

5、电测组件	11

6、系统板组件	14

说明及注意事项

特别提醒：以下所有操作均需要在断电和完全卸压的状态下进行，维修前请确认系统压力为零，否则可能造成意外伤害。

一、整机分解示意图

图1  整机分解示意图

表1 整机部件详解表

| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1810281175 | 电测组件 | 1 |
| 2 | 1810281176 | 显示屏组件 | 1 |
| 3 | 1810281181 | 系统板组件 | 1 |
| 4 | 1810281177 | 背带组件 | 1 |
| 5 |  | 连接机架 | 1 |
| 6 | 1810281179 | 外壳组件 | 1 |
| 7 | 1520000212 | 电池 | 1 |
| 8 |  | 控压组件 | 1 |
| 9 |  | 后盖组件 | 1 |

二、各组件拆分详解

1、储液箱

（1）拆卸储液箱，前提必须先关闭通气阀；

（2）用十字螺丝改锥拧松固定后盖组件的2颗螺钉，如图1.1箭头位置和方向，将其拆除；

图1.1

（3）把后盖拉到图1.2位置，将其拆除；

图1.2

（4）把储液箱拉到图1.3位置，将其取下；

图1.3

2、电池

（1）检查电池锁的位置状态，常规处于锁紧位置；

锁紧位置                            开锁位置

图2.1  电池锁位置示意图

- 电池锁处于开锁位置状态时，可取下电池！如图2.2所示。

- 电池安装后，要保证电池锁处于锁紧状态的位置！

拆卸

安装

图2.2  电池装卸示意图

提示：

（1）拆卸电池时，若推动电池锁较紧，请参考图2.3操作取下电池！

推动

按压

图2.3 电池拆卸示意图

（2）安装电池时，若电池锁没有自动复位锁紧状态的位置，请请参考图2.4操作，使电池锁自动复位！

按压

按压

图2.4 电池安装示意图

3、后盖组件

（1）先按第1部分中拆下储液箱；

（2）用2.5mm内六角扳手拧松固定后盖组件的3颗螺钉，如图3.1箭头位置和方向；

图3.1

（3）把后盖组件拉起到图3.2位置，按照图3.2箭头方向取下后盖组件！

图3.2

4、控压组件

（1）拆卸控压组件，前提必须先拆除后盖组件；

（2）用2.5mm内六角扳手拧松固定控压组件的3颗螺钉，如图4.1箭头位置和方向；

图4.1

(3)将控压组件向后拉出，与壳体组件分离，如图4.2所示；

图4.2

5、电测组件

（1）拆卸电测组件，前提必须先依次拆除后盖组件和控压组件！

（2）液晶屏打开到最大状态，见图5.1。

图5.1  液晶屏打开到最大状态图

（3）使用螺丝刀或其他长杠类工具，顶图6.2示意箭头的位置。

图6.2  顶开电测组件位置点示意图

图6.3  电测组件顶出示意图

（4）按照图6.4示意箭头的方向，整体取下电测组件。

图6.4  电测组件取出示意图

6、系统板组件

（1）拆卸系统板组件，前提必须先依次拆除后盖组件，控压组件，和电测组件。

（2）把液晶排线连接器拔开，位置见图6.1。

图7.1  液晶排线连接器位置

提示：排线连接器拆卸请注意，见下说明！

（3）用2.5mm内六角扳手拧松系统板组件的3颗螺钉，把按照图7.2箭头方向,把螺钉向①箭头方向拉，使螺钉完全脱离取后，再向②箭头方向取下系统板组件（注意：请缓慢取出，防止跌落，损坏组件）！

图6.2  系统板组件取出示意图